输血输液加温器技术参数及要求

本次采购数量：1台，国别：中国

1、临 床 应 用： 术前、术中、术后患者的输血/输液；静脉营养输注;儿童或新生儿输液；

寒冷环境下输血/输液。

2、温 控 技 术： 用高精度智能微电脑控制技术，系统不间断自检，故障报警，确保安全。

3、加 温 结 构:  干式槽型加热结构，使用常规输血或输液器，无需专用耗材。

4、温 度 监 测： 三组独立温度传感器，实时温度和设定温度数码显示 温 控 精 度： ±1℃
温度设置范围： 28℃-41℃(以0.1℃递增)
超 温 保 护：  多重独立超温保护装置

1.微电脑自动控温在设定温度；

2.设定温度+1℃断电保护;

3.43℃超温声光报警并自动断电保护；

4.48℃±3℃系统断电保护停止加热。

5、低 温 提 示：2分钟后达不到设定温度声光报警

6、加 温 速 度： 2分钟内可达到预设温度

*7、电池参数：7.2V/500mAh 镍氢可充电电池

屏幕显示：2.4寸液晶彩屏，同时显示设定温度、实测液温、滴液速度、工作时间、无线指示等。

*8、报警提示：当输液完毕，可声光报警提示医生更换药液或拔针。

9、温度设定范围：28℃-41℃ (以0.1℃递增)  82℉-105.8℉ (以0.2℉递增)

10、温度误差：±0.5℃ (±1℉)  可测温范围：-5～70℃

11、超温断点保护：设定温度(40.7℃/50℃±3℃) / (105℉/122±5℉)

12其他要求：

12.1、产品质量保证期限≥12个月。

12.2、安全等级：一级，CF型。

12.3、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。