多频振动排痰机技术参数

本次采购数量：1台，国别：中国

- 设备用途：

多频振动排痰机采用机械振动的传输方式，运用其特有的振动功能，通过模拟人工手法叩击、震颤和挤推的工作方式，协助术后或体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防或减少呼吸系统并发症的发生。

2. 结构形式：双路成人落地推车式

外形采用ABS工程塑料机箱，采用一次出模成型，流线型外观设计。

显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。

3.操作方式

采用一键飞梭的旋钮操作方式。

分为手动操作模式和自动操作模式。

手动模式可根据患者需求设定治疗功率。

四种自动程序模式P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。

4.治疗头及软轴结构

每路输出可配置5个治疗头。根据患者体征姿位选择不同的治疗头。

7mm超大的震动幅度，治疗效果更加突出。

动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径90mm±2mm

操作过程中手柄可以360度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。

治疗软轴可以自由插拔，方便更换。

传动软轴长度	1.8m

5.电机

进口稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。

6.安全电压

采用24V安全操作电压，使产品使用更安全。

7.输入、输出功率

采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。

8.治疗头的尺寸

成人治疗头每路输出配置5个 共10个。具体情况如下:

长方形海绵头1个：长240mm±5mm，宽70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理

圆形平面橡胶头1个：直径130mm±5mm；增强型，治疗用

圆形海绵头1个：直径90mm±5mm；标准型，治疗或护理用

圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用

圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用

9.频率范围

成人10Hz-60Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。

10.定时时间

手动模式定时时间:1min-60min，步距为1min，误差为±10%

自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±10%，

11、其他要求：

1）、产品质量保证期限≥24个月。

2）、安全等级：一级，CF型。

3）、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。