壁挂式空气消毒机技术参数与要求

本次采购数量：4台 国别：中国

一、技术参数及要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、实用体积 | 120 m³ |  |
| 2、最大功率 | ≦500W |
| 3、循环风量 | ≧800 m³/h |
| 4、光触媒网 | 有 |
| 5、活性炭 | 有 |
| 6、初中效滤网 | 有 |
| 7、负离子 | 有 |
| 8、遥控功能 | 有 |
| 9、程控功能 | 有 |
| 10、紫外线状态显示 | 有 |
| 11、寿命计时 | 有 |
| 12、紫外线管寿命 | ≧6000 h |
| 13、紫外线强度 | ≧1300 uw/cm2 |
| 14、供电电压 | AC220V |
| 供电频率 | 50HZ |

二、功能特点要求：

1、机器工作时（动态模式下），能人机共存。

2、微电脑程序控制，触感式控制面板；

3、中文背光液晶显示屏；

4、紫外灯管工作故障自动检测；

5、电机故障报警；当主紫外线灯管失效时，备用灯管自动启动，紫外线强度检测；

6、对空气中的自然菌消亡率≥90％，对白色葡萄球菌的消亡率≥99.9％;

7、负离子发生器：负离子浓度≧1.2×106pcs/m3 ;

8、带弧形面板的金属外壳、采用静电喷涂工艺；采用气撑结构分离上下盖，方便单人维护机器。

9、在进风口安装铝合金框架的活性炭初效过滤网，并能在不使用工具的情况下方便更换滤网。

1. 售后服务及其它要求：

1）产品的质量保修期≥1年免费保修,终身进行维护。

2）消毒机的常规消耗性耗材或配件提供明细清单报价。