十二道心电图机技术参数与商务要求

本次采购数量：2台，国别：中国

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作。

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

*2.2  导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.05-150Hz (-3db)

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  耐极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2 s(0,+20%)

*2.9  共模抑制比：≥115dB

2.10 输入电流：≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2  采样率：1000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历200例以上。

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出。

4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间。

五、 显示器：

5.1  7寸彩色液晶显示屏（或触摸屏）倾斜角设计，支持显示背景网格

5.2  显示信息：同屏显示12道心电波形。

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等。

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机。

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/sec ±3%

6.3  记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1  。

6.4  记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或216mm 。

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 。

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等。

*6.7  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

6.8具备在无网格纸上打印网格功能。

七、功能

7.1 具有性别、年龄快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率。

7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示。

7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能。

7.4 手动、自动、节律、R-R、关闭五种工作模式可供选择。

7.5支持实时采样、触发采样、周期采样模式 ，支持心律失常检测自动延时打印报告。

7.6长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。

7.7 支持ECG波形电影回放。

7.8具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

7.9 可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。

八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口、RS232端口，SD卡接口

8.2  DICOM格式的输出，支持使用有线、无线的方式进行联网，满足医院信息化需求。

8.3  支持一维码，二维码扫描仪。

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动。

十、电源：交直流两用　自动转换。

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz。

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 。

十一、其他要求

11.1通过CE认证、美国FDA注册（提供复印件）。

11.2产品质量保证期限≥24个月。

11.3安全等级：一级，CF型。

11.4提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。