云平台无线温度监控系统参数要求：

一．硬件参数；

数量：采集模块7个，中继模块1个；

1、信号传输方式：无线传输、无需布线（安装后冰箱可自由移动）

2、无线通信距离：≥100米

3最大连接采集模块的数量：≥200个，采集模块可显示温度

4*无线通信频率符合国家有关规定，提供无线电相关证书

5温度测量范围：-200℃～150℃,温控精度

6、具有温度显示，并具有蓄电池

7、采集模块通过无线方式经数据传到中继模块，中继模块可以把数据传到云平台

- 软件要求：

数量：与上述硬件配套软件一套

1.系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，可打开浏览器通过网页形式访问系统。

2.实时数据具备列表显示，历史数据可按“设备名称、规格型号、设备编号、起始时间及结束时间”等条件查询

3. 数据可以曲线图形式或统计报表形式呈现，曲线图或报表可导出电子版或打印

4.具备大屏展示功能，屏幕在展示冰箱图片基础上展示对应冰箱温（湿）度数据

5.工作人员登陆必须有相应授权，配备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，不同权限可查看不同的冷链设备数据，实现各单位只监控自己的设备。

6.除数据超限报警外，服务器能监测到监控设备故障并报警，含：传感器故障、设备通信故障、设备电源掉电

*7.可实现音乐报警、短信报警、微信报警、电话报警、邮件报警；

*8报警策略：可实现出现故障立刻报警、延时报警、分时段报警，针对报警次数不同（问题严重性）发送不同的接收人，每个监测点可设置不同的短信接收人，短信可接收人数可设10人以上。

9.具备报警信息统计显示，含报警统计图表展示、根据分支点位置的地图形态展示；有报警原因备注的功能。

*10.数据可通过微信和电脑客户端进行查询

11.具备数据库自动备份或手动备份功能，保证数据安全，所有与监测设备的交互以及系统操作全部有日志记录，可以追查历史操作记录。

三．商家具备资质：

*1.软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

*2．厂家具备ISO14001、ISO13485、ISO9001认证

*3厂家具有GB/T28001认证

*4生产厂家具有医疗器械生产许可证