盆底康复生物刺激反馈仪招标技术参数

（妇保科使用）

一、数量：1台   招标控制价： 25万 元

二、产品技术要求及参数：

1、双通道信号采集及刺激器，既可采集两通道的盆底表面肌电（SEMG），也可同时两通道电刺激（Stim），还可进行两通道的肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）；

2、具有动态存储功能，内置CF卡，支持数据的动态存储, 并能通过电脑软件进行数据分析；

★3、主机内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

4、接触不良时有自动断电的保护功能；

5、采样率：2048 Hz；

6、内置放大器带宽：30-450 Hz ≤450Hz；

7、表面肌电灵敏度：0.1uV；

8、输出电流：≤100 mA；

9、刺激频率：2-100Hz；

10、刺激波宽：50-400μs；

11、刺激波形：双相平衡波；

★12、具有盆底专用评估训练软件- GLAZER评估系统，评估功能包括：

12.1、前基线测试：测试静息状态下盆底肌电信号；

12.2、快速收缩测试：分析盆底快肌纤维的功能状态；

12.3、兴奋型肌纤维活动测试：分析盆底快慢肌混合工作功能状态；

12.4、肌纤维耐力测试：分析盆底肌肉耐疲劳的功能状态；

12.5、后基线测试：分析运动后是否可以恢复至基线水平；

13、具有标准的盆底表面肌电评估软件功能，表面肌电图的分析应包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、平均曲线图分析、RMS分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）等多种分析模式；

★14、肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置

14.1、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整；

14.2、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求；

14.3、学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替；

15、至少具有针对盆底肌肉功能的KEGEL训练模板36个，包括一般模板15个和高阶模板5个，控尿反射模板16个；

16.、生物反馈训练分为固定刻度和灵活刻度两类。具有信号自动校准功能，防止基线过高影响正常训练；

★17、具有多媒体肌电生物反馈训练，至少有治疗动画15个以上：可进行音乐反馈和动画反馈，支持AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID反馈等格式；

★18、具有患者专用焦虑抑郁心里治疗EMG头带，EMG头带实时采集额前肌电信号，反映患者及产妇精神心理紧张及放松程度，采集灵敏度小于0.1uV；

19、具有功能性便秘、尿失禁、粪失禁、肛门直肠痛、性功能障碍的治疗电极和专业治疗方案，且治疗方案可以在主机上直接编辑；

20、电刺激时可以不贴腹肌电极，治疗更方便；

21、单机也可进行生物反馈训练，以声音提示反馈给患者直观的训练信息；

22、强大的数据统计功能，包括医生工作量统计和患者治疗数据统计；

23、盆底教育和盆底肌学习模块，帮助患者正确认识盆底疾病，掌握正确的盆底肌训练方法；

24、具有编辑软件功能：可自定义动画、可自行更换音乐、可自行设计治疗模板开发；

25、件应包括数据通道编辑软件（Channel Editor）、评估方案编辑软件（Screen Editor）和临床方案编辑软件（Script Edtor）；

26、售后服务：软件终身免费升级。

三、 评分细则：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求40%（主要评分因素） | 40分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务20% | 20分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |