口腔科设备与器械采购公告

一、招标控制价

本项目招标控制价为20万元整。

二、数量及配置要求

1、采购数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管马达 | 2套 | 根管马达2套包含： 1.根管马达设备2台。 2.机括专用针20支 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 2套 | 牙科综合治疗机2套包含： - 牙科综合治疗椅2台。 - 空气压缩机2台。 - 石膏打磨机2台。 4.压膜机2台。 5.进口打磨机2台。 6. 洁牙手柄10支。 |
| 3 | 空气消毒机 | 3台 | 国产 |
| 4 | 牙挺（1#） | 20 | 国产 |
| 5 | 牙挺（2#） | 20 | 国产 |
| 6 | 牙挺（3#） | 10 | 国产 |
| 7 | 上颌切牙拔牙钳（1#） | 5 | 国产 |
| 8 | 上颌双尖牙拔牙钳（150#） | 8 | 国产 |
| 9 | 上颌右磨牙拔牙钳（18#） | 5 | 国产 |
| 10 | 上颌第三磨牙拔牙钳（210#） | 8 | 国产 |
| 11 | 上颌牙根拔牙钳（65#） | 5 | 国产 |
| 12 | 上颌左磨牙拔牙钳（18L#） | 5 | 国产 |
| 13 | 下颌磨牙拔牙钳（17#） | 5 | 国产 |
| 14 | 下颌切牙及牙根拔牙钳（46#） | 5 | 国产 |
| 15 | 下颌双尖牙拔牙钳（151#） | 5 | 国产 |
| 16 | 下颌第三磨牙拔牙钳（222#） | 8 | 国产 |
| 17 | 三角挺 | 2对 | 国产 |
| 18 | 骨膜分离器 | 6 | 国产 |
| 19 | 根尖挺（直） | 5 | 国产 |
| 20 | 根尖挺（弯） | 3 | 国产 |
| 21 | 去冠器 | 5 | 国产 |
| 22 | 小弯止血钳 | 5 | 国产 |
| 23 | 大弯止血钳 | 2 | 国产 |
| 24 | 充填器 | 10 | 国产 |
| 25 | 小挖匙 | 10 | 国产 |
| 26 | 邻面充填器 | 10 | 国产 |
| 27 | 高速涡轮手机 | 6 | 进口 |
| 28 | 手术刀柄 | 5 | 国产 |
| 29 | 刮匙 | 5 | 国产 |
| 30 | 慢速手机 | 2 | 进口 |
| 31 | 持针器（16CM） | 10 | 国产 |
| 32 | 眼科剪 | 10 | 国产 |
| 33 | 金管剪 | 5 | 国产 |

2、产品技术要求及参数

| 牙科综合治疗椅要求及参数 | - 全电动综合治疗机一套 *2、洁牙机一台、配套国产洁牙手柄10只 *3、空气压缩机一台、石膏打磨机一台、压膜机一台、进口打磨机一台 4、低压直流电机二支 5、进口（四孔）高速气涡轮手机二支 6、进口（四孔）低速气马达手机一套 7、电脑设定、自动恒温漱口给水系统 8、直流防干烧加热器一套 *9、机器内所有水、气受压管都为进口管 10、三个治疗记忆位，能满足不同患者的各种记忆椅位的要求 11、三用枪二支（冷、热各一支） 12、强、弱吸唾器各一套 13、可调LED冷光口腔灯一套 14、低压观片灯一套（低压24V） 15、可旋转整体陶瓷盂盆一套 16、手机设防回吸装置及手机水管消毒系统一套 17、纸杯架、纸巾盒及搁物盘一套 18、 座椅最低可降至380毫米 19、净水瓶一套 20、组合式吸唾过滤器一套（可拆装及清洗） 21、多功能脚开关一套 22、医师座椅一张 （注：所有配套的设备均能完美配合牙科综合治疗椅的使用） 技术部分： 牙科椅为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％。 电源：220V±10％ 50Hz ， 输入功率：600VA。 牙椅负载≥135kg 熔断丝规格：总网电源：RFl—20 500～20 4A。 牙科椅控制板：RFl—20 500～20 lA。 LED观片灯： 24V～7VA 。 口腔灯：10.5V～12.5V～55VA。 牙椅电机：24V～200VA。 加热器：24V～120VA。 外形尺寸：长2000X宽860X高1900mm。 2、连体牙科综合治疗机各部件的运动范围： 牙科椅(座垫中心)：380 mm～720 mm。 靠背转角：0°～70°。 器械横臂转角：≥100°。 平衡弹簧臂转角：≥200°，上下移动范围：≥400 mm。 器械盘转角：≥120°。 旋转痰盂旋转角度：≥90°。 灯臂转角：≥300°，上下移动范围：≥430 mm。 手术灯转角：≥270°。 助手臂转角：≥90°。 助手臂挂架盒转角：≥90°。 气源：气压 >0.55MPa 流量 >50L／min。 环境：温度 10～35℃ 相对温度 75％。 原件备查） |
| --- | --- |
| 根管马达技术要求及参数 | 1、多功能脚开关一套。 2、机括专用针10支。 3、优越的视野入口，微型反角机头。 4、大屏幕，专门的按钮控制。 5、支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。 *6、 预编程的程序≥9个，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。 7、扭矩范围：0.6-5.2Ncm 8、速度范围：120-800rpm |
| 空气消毒机技术要求及参数 | - 移动式。 *2、消毒空间为80m³。 3、三维立体出风，循环风量：≥800m3/h。 4、紫内线辐射强度≥13000µW/cm2。 5、机外紫外线泄漏量：≤1µW/cm2。 6、细菌总量≤200cfu/m³。 7、噪音≤55dB。 8、功率≤220W。 9、负离子发生量≥6×107个/cm³。 10、采用初中效过滤，活性炭过滤，光触媒杀菌。 11、采用按键、红外线遥控操作，具有程控定时功能。 12、时间液晶直观显示，时间任意设置,消毒可设置6个时间段；消毒时间自动累积计时。 13、具消毒增强功能。 |
| 器械类技术要求及参数 | 1、材质：医用不锈钢。 2、消毒方式:可高温消毒。 3、可根据科室具体需求更换器械。 4、部分器械型号见《遂宁市中医院口腔科购买设备与器械清单》。 |

- 商务要求

1、按政府招标采购要求提供全套资质和授权文件等。

2、质保期≥壹年，终生维修。

3、有免费维修电话，响应时间＜24小时。

4、三个工作日无法修复本设备，在48小时内提供备用机供甲方使用。

5、提供部分专用维修工具（如：一字、十字螺丝刀等）。

6、提供部分维修配件（如：设备配套快速接头一盒、水气管子等）。

7、提供设备易损件报价，并承诺配件可购买年限。

四、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。

2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，须具有相应许可或认证资格；

3、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或注册登记表；

五、采购方式及其它要求

1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行两轮报价。

2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。

3、生产企业或者生产企业的授权代理商均可参加。请生产企业的授权代理商现场出示相关的书面证明材料，否则院方可不接受其参加本次会议。

六、资料的准备

请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份，资料内含第一次报价。

七、采购会议时间：2018年11月8日上午 9点。

会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.

联系及报名方式 : 电话: 0825-2255817 肖老师

参加人员请于2018年11月8日上午8：30分到7楼二会议室递交相应资料。

八、如有不明情况，请咨询张先生18398438702

附件：评分细则

遂宁市中医院

2018年11月2号

附件：

口腔科设备与器械评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求40%（主要评分因素） | 40分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务20% | 20分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |