隔离产房LED手术无影灯采购公告(第三次)

一、招标控制价

本项目招标控制价为3.4万元（超过招标控制价格作无效报价处理）。

二、数量及配置要求

1、采购数量：1台

2、产品技术要求及参数

| 产品 技术 要求 | 1、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。（提供相关证书证明材料复印件盖鲜章，原件备查） 2、生产厂家具有ISO14001环境质量体系认证、ROHS认证、职业健康安全管理体系认证、绿色环保节能产品证书。（提供相关证书证明材料复印件盖鲜章，原件备查） 3、为确保售后，生产厂家须在成都地区设有工商注册的分公司。（提供生产厂家分公司营业执照证书复印件盖鲜章，原件备查） |
| --- | --- |
| 产品 技术 参数 | 1、LED光源，花瓣式，层高2.3米定制直插式灯头，灯头总体直径大于52cm，照度≥130,000 Lux； 2、色温：4300°K（手术最佳色温） ★3、照明深度≥130cm 4、有效工作聚效深度60-150cm 5、术者头部温升≤0.5℃ 6、术野温升：≤2℃（真正的冷光） 7、灯罩壳为铝合金材质，采用超薄流线型的外形设计，最厚处不超过18CM，空气阻力更小，曲线与光滑的表面防止灰尘的沉积，方便净化空气更流畅的到达手术创面。 ★8、灯头采用48LEDS（主灯）+96LEDS（副灯）个以上独立的LED光源（灯杯一主多副结构），分为多个独立光源组，灯头采用双CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用。 ★9、采用暖白色国际先进的LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。（提供报关单） 10、LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。 ★11、微电脑数字控制，光照可调节级数：无极调光，八段连续显示，调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30Lux；并有自动记忆功能。 12、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 13、采用Satlite椭圆形吊管设计，可以在多种复杂的手术室内安装4悬臂装置，也可根据医院的需要预留，方便医院将来升级和为医院日益增多的多媒体需求提供完美的解决方案。 14、无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供中国权威机构证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查） 15、平衡臂采用优质组件，传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电系统，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。 16、灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）。 17、灯盘回转半径：≥182cm ，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。 标准配置 底座部分1套、灯头体部分1套、灯头体火炬部分1套、手柄1个、横臂部分1套、平衡臂部分1套、保险管1只、简易维修工具1套、证书技术资料1套。 |

三、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。

2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，须具有相应许可或认证资格；

3、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或注册登记表；

四、采购方式及其它要求

1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，本次采用询价采购方式。

2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。

3、生产企业或者生产企业的授权代理商均可参加。请生产企业的授权代理商现场出示相关的书面证明材料，否则院方可不接受其参加本次会议。

4、本次询价采用现场报价。

五、资料的准备

请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份。

六、采购会议时间：2018年11月14日下午 3点。

会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.

联系及报名方式 : 电话: 0825-2255817 袁老师

参加人员请于2018年11月14日下午2：30分到7楼二会议室递交相应资料。

七、如有不明情况，请咨询许先生 18080706113

遂宁市妇幼保健计划生育服务中心

2018年11月9日