附件2：

**双通道微量注射泵技术参数**

1、适配所有品牌的注射器；

2、自动识别注射器规格，注射速率可调：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

3、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

4、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“电源报警”、“系统出错报警”、等报警功能；

5、内置电池且可连续工作超过6小时；

6、至少具有三种注射模式：“速度模式”、“时间模式”、“容量模式”；

7、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度。

8、双通道一体机，可以分速输注；显示屏幕分别显示各通道的情况

9、设备进液防护等级：IPX4 ；设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型

10、质保期至少5年，终身维修。