**附件1：**

**普通床旁监护仪技术参数**

**1：监护仪外形结构：**

1.1：床旁便携监护仪,配置提手,方便移动

1.2：≥10.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800\*600

1.3：整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险，出具厂家声明证明材料

**2：监测参数：**

2.1：配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）参数监测

2.2：优异的多导同步心电信号分析心电监测技术

2.3：心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

2.4：心电增益标尺包括：×0.125，×0.25, ×0.5，×1，×2，×4和自动选项

2.5：ST段测量值单位支持mV和mm两种设置，提供界面截图证明材料

2.6：提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段和ST参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料

\*2.7：支持不少于20种实时心律失常分析, 提供包括房颤分析界面截图证明材料，并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用

2.8：支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

\*2.9：提供QT和QTc的实时监测，提供界面截图证明材料，适用于成人，小儿和新生儿

2.10：采用抗运动和弱灌注血氧技术，并提供证明材料

2.11：提供SpO2,PR和PI参数的实时监测

2.12：支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

\*2.13：无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用，并提供截图证明材料

2.14：无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿

**3：系统功能：**

3.1：支持中/英文字符输入

3.2：提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值

3.3：：支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料

3.4：提供计算功能，包括肾功能计算

\*3.5：提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供截图证明材料

3.6：支持日志功能导出，包括系统状态，故障，异常和技术报警，为设备科设备管理和维度提供支持，提供日志导出接口界面截图

**4.商务条件**

整机售后服务质保不低于3年，具有专业的售后服务团队，提供400电话保证7\*24小时售后服务。