**附件3：**

**器械干燥箱技术参数**

\*1、预约功能，预约时间范围为99小时59分钟。

\*2、10段100周期程序设定。

3、P.I.D模拟控制。

\*4、双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关）。

\*5、风机5段调速，可保证不同风速的要求。

6、标配有1个485接口；

7、外形尺寸（长×宽×高）(mm)≥715×600×840

8、内腔尺寸（长×宽×高）(mm)≥570×400×570

9、控温范围≥RT+5～300℃

10、升温时间（150℃）≤20min

11、温度均匀性（150℃）≤±9℃

12、温度波动度（150℃）≤±0.3℃

13、30S恢复时间（150℃）≤8min

14、额定功率（kW）≥8

15、载物托架≥2块

16、容积≥130升