附件1：

具体参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 参考图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降病床 | 规格：规格尺寸：2130×1050×500-800mm （一）功能： 1、背部升降。 2、腿板升降。 3、整体升降高度为（500-750）mm±5 mm ； （二）配置： 手摇三折病床1张、ABS床头板1副、床面升降机构1套、中控刹车系统1套、ABS护栏4个、杂物架1个、床旁引流挂钩2副、不锈钢升降输液杆1支、输液架孔4个、ABS床上餐桌板1块、床位卡、三折床垫1张 - 具体参数： 1、规格尺寸：≥2130×1050×500mm，整体设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。整体结构简单、实用、功能齐全，操作方便。 ★2、床面载荷安全：床面上均布450kg载荷≥30分钟不垮塌，在床面上均布350kg载荷能顺利起升背板及腿板，床面载荷弹性应该在≤1.5mm，床面去掉载荷后能恢复原状。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) 3、床面板采用1.0mm优质冷轧钢板，各段一次冲压成型，内侧做加强处理，表面去油、除锈、清洗等处理后，静电粉末喷涂，达到内外防锈，表面平滑光洁，无毒，环保。 4、床头、床尾板采用ABS材料模具一次注塑成型,带定位装置，不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5、防缠绕中控脚轮，采用一键刹车系统，推动平稳灵活，制动稳定可靠，脚轮≥ø/125mm防缠绕脚轮，质量上乘，经久耐用。。 6、为防止摇把在不正确使用时损坏，丝杆须具有过盈保护装置。（提供丝杆具有过盈保护装置证明材料） 7、上床框需采用≥30×70×1.2mm优质碳钢矩管制成，下床框采用≥30×60×1.2mm优质碳钢矩管制成。 8、护栏采用ABS材料模具一次注塑成型，可上下升降。 9、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 ★10、床面升降要求：背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行，床板起角度：背板折起角度为（0-85 º）±3º，腿板折起角度为（0-55 º）±3º，床面可整体升降。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) ★11、护栏受力情况要求：承受水平纵向≥380N推力不得产生影响使用的变形，承受水平横向≥1100N推力不得产生影响使用的变形。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) 12、折叠护栏质量要求：护栏固定牢固，高度≥450mm，长度≥1600mm，铝合金型材厚度≥1.5mm护栏，防止发生意外坠床。 13、病床的各焊接部位牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘现象，不得有锋棱、毛刺、破损和变形，紧固件无松动。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) ★14、床框对角线差≤1 mm，床脚四轮高低差≤1 mm，床面倾斜12 º时，不会滑动和失衡。床框任一边侧中部承受200㎏载荷时，床体不得倾斜和翻倒。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) ★15、喷塑件大肠杆菌和金黄色葡萄杆菌杀菌率≥98%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 15、配床上餐桌板，ABS一次成型，不用时可放置在床面尾，美观实用。 ★16、床头板质量要求：床头板完好，无裂痕，刮片牢固，安装后于推手位施加550N静力后，无损坏。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) ★17、手把安全要求：手把摇动灵活，无载荷时手柄起动力矩≤0.8N.m；不使用时，应折入床内，不得露在床体外面。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) 18、床垫 （1）、规格：床垫尺寸和分段与病床相配 （2）、床垫外套采用优质帆布，床垫下层采用30mm厚的天然椰丝成型垫，上层采用50mm厚的高密度海绵，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。床垫外套采用防水帆布，带透气孔，床垫采用天然椰丝、高密度聚氨酯泡沫成型，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，厚度80mm。 ★(3)、3E椰维雅棕垫﹤又名环保棕﹥甲醛释放量㎎/㎡h<0.005。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) ★(4)、聚氨酯泡沫的伸长率≥180％，两侧强度kPa≥150，回弹率≥56％。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) | 15张 |  |
| 2 | 床头柜 | 1、规格：480×480×760mm 2、配置：毛巾架、手提袋挂钩、餐板 3、整柜采用进口ABS工程塑料，柜面、抽屉、餐板、柜体、门分别模具一次注塑成型，并且各部分采用拆卸组合式结构；柜体板厚度≥2mm。 4、上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 5、柜门带自锁装置，不会自动打开。 6、床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折，外形美观，使用方便。 ★7、制造商通过安全生产标准化达标； ★8、制造商取得ISO9001质量管理体系认证（证书认证范围覆盖床头柜）。 ★8、制造商取得 ISO14001环境管理体系认证；（证书认证范围覆盖床头柜）。 - ★9、制造商通过ISO45001职业健康安全管理体系认证；（证书认证范围覆盖床头柜）。 | 35个 |  |
| 3 | 陪伴椅 | 1、规格：1900×620×400mm 2．可收折，可作椅和床两用，设计6个脚轮，收放自如，移动方便灵活； 3．脚轮为Ф50mm人造胶静音轮，推动灵活，无噪声。 4．整体支撑部分采用力学原理的钢体结构，展开时人坐在任何部位不会出现翻倒现象； 5．金属表面采用静电喷塑，无毒环保，涂层表面平滑光洁，内外抗锈；面部材料为人造皮革制品，内衬高弹海棉； ★6、喷塑件大肠杆菌和金黄色葡萄杆菌杀菌率≥98%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） | 60个 |  |

附件2：

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% |  | 35分 | 1、以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×0.35×100 2、根据“财库[2011]181号”文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、根据川财采[2015]33号文，对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效响应。 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 2 | 技术指标和配置40% |  | 40分 | 完全满足磋商文件技术参数要求的得40分。带▲条款不满足磋商文件技术参数要求的一项扣3分，未带▲条款不满足磋商文件技术参数要求的一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 实施方案8% |  | 8分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案中：①项目总体实施计划详尽、②工期计划合理、进度保障措施可行，③产品货源组织、运输、安装、调试、验收方案详细，④质量保障措施可靠。完全满足上述要求得8分，每有一处不满足上述要求的扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 履约能力8% | 信誉 | 2分 | - 供应商获得省级及以上政府机构颁发的高新技术企业称号的得2分，未提供的不得分。 | 提供证书复印件加盖鲜章 |
|  |  | 类似案例 | 6分 | 根据供应商类似项目案例计算，每有1个得2分，最多得6分。 | 提供合同或中标（成交）通知书复印件 |
| 5 | 售后服务方案6% |  | 6分 | - 根据供应商针对本项目提供的售后服务内容进行评审：①售后服务响应及时，②售后服务流程完善，③售后支撑团队配置合理，④售后服务保障措施可靠、⑤售后服务网点设置符合项目维修需求，⑥产品使用培训方案完整，完全满足上述要求得得6分，每有一处不完全满足上述要求的扣1分，扣完为止。 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% |  | 2分 | 属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 1、响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 2、响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖公章。 |  |
| 7 | 响应文件规范性1% |  | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |