糖尿病治疗仪招标要求

一、技术参数

1、全中文WINDDOWS CE操作系统

* 2、≥10寸真彩触摸屏触摸显示操作

* 3、内置治疗处方：糖尿病整体调节中药处方、糖尿病足治疗中药处方、糖尿病周围神经病变治疗中药处方、糖尿病下肢血管病变治疗中药处方

* 4、工作频率：300Hz-1KHz之间

5、输出电压：≤25V

单个脉冲最大输出能量：≤300mJ

开路电压：≤500V

* 6、药物雾化率：≥2ml/min

* 7、治疗温度：20℃-50℃可调，误差3℃

8、定时功能：1min-99min可调，治疗结束具有报警功能

9、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作

*10、配置：豪华推车式、可旋转支架臂、导药管、药罩、电极组成。

动态血压监测仪招标要求

- 一、技术参数

- *1、全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

- *2、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

- 3、扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带

- *4、灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

- *5、防水等级：支持IP22防水等级

- 6、供电要求：直流电源，2节AA电池供电

- *7、电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；

- *8、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

- *9、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

- 10、数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据

- 11、测量方法：示波法

- 12、量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

- *13、压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）

- *14、脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

- 15、过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

- 16、监测时长：≥24小时

- 17、监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

- 18、安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s

- 19、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

- 20、具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

- 21、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

- *21、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

- *22、支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断

- 23、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

- 24、提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

- 25、数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

26、支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

四肢多普勒血流仪招标要求

一、技术参数

*1.无线蓝牙传输数据到电脑端，打印A4纸质报告，全中文界面，提供数据下载/保存/编辑报告单。

- 2.一键充气，自动放气，自动定位血压值，自动测算ABI/TBI比值。

- 3.评估动脉末梢血管循环状况。     4.峰值/平均血流速度测量。

- 5. 频带：主机：200±80～5000±1000Hz   探头：350±80～2500±500Hz

6. 外部输出：扬声器              7. 发射波形：正弦波

8. 超声频率：8.0MHz ±10%,用于踝动脉及足趾动脉检查

9. 超声功率平均声强：≤ 50mW/cm2     工作模式：连续波（CW)

10. 测速误差：≤ 20%（相对误差）     测速范围：6～ 50cm/s

11. 系统增益：＞ 100dB           12. 音频带宽：0.2 KHz ～ 7.0 KHz

13. 显示方式：LCD液晶彩色屏显示，彩色频谱      14. 整机功耗：<20W；

* 15. 内置3.7V可充电锂电池。

* 16. ABI历史监测曲线图，记录病人每一次检测的数据，便于医生记录追踪。

17.充电指示：充电时，液晶屏显示充电图标，电池充满时，液晶屏显示满格电池图标。

18.连续工作时间:≥6小时 19.外型尺寸：≤155*75*30(mm) 20.本机净重：250g

21.配送专业神经筛查工具（凉温觉检查器/半定量音叉/触觉检查笔/叩诊锤等）。

22.配置清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |  |
| 2 | 8MHz探头 |  | 1个 |  |
| 3 | 品牌笔记本电脑 |  | 1台 |  |
| 4 | 品牌打印机 |  | 1台 |  |
| 5 | 高端电脑台车 |  | 1台 |  |
| 6 | 血压计 |  | 1套 |  |
| 7 | 神经筛查工具包 |  | 1套 | 包含:温觉检查器、半定量音叉、触觉检查笔、叩诊锤、10G尼龙丝各一件。 |
| 8 | 电源适配器 |  | 1套 |  |
| 9 | 说明书 |  | 1本 |  |
| 10 | 合格证 |  | 1张 |  |
| 11 | 保修卡 |  | 1张 |  |
| 12 | 耦合剂 |  | 1支 |  |

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |