低温等离子灭菌器招标要求

一、技术参数

1、适用于对金属、非金属类的手术器械，特别是怕热、怕湿、具有微细管腔特征的手术器械进行灭菌。      2、灭菌内室容积：≥130升。

3、灭菌内室结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

4、灭菌方法：通过在低温状态下过氧化氢等离子技术达到灭菌目的。

5、灭菌剂：卡匣式封装，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触。

6、灭菌剂用量：快速循环：≥4.8mL/次，全模式：≥9.6mL/次；提供证明材料

7、 灭菌时间： 全循环≤50分钟；快速循环可短至26分钟。

8、灭菌时间计时方式：倒计时方式，在显示屏上能直接显示剩余灭菌时间（提供证明材料）。            9、灭菌循环温度：50±5℃。

10、灭菌程序要求：具有全循环、软镜循环、快速循环、真空干燥程序设置。

*11、具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1000mm管腔的软式内窥镜灭菌；（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人单位公章）

12、功能要求：对于重负载器械，设备自带过氧化氢提纯装置，能将过氧化氢浓度提纯高90%以上，增强其灭菌能力。

13、毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害。

*14、理化性检测: 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，检测运行150锅次，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构检测报告。

*15、门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果，并具有单独温度监测和显示(提供证明材料)。

16、灭菌内室压力传感器：测量范围0~2700Pa，精度0.25%。

17、灭菌残留物：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。              18、操作界面: 采用彩色触摸屏。

19、显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。

20、监控报警系统：具有自动监控报警系统，可对不符合灭菌标准要求的过程自动取消。

21、打印记录：设备自带打印机且能打印出设备运行各个阶段参数及灭菌结果，为方便记录打印结果打印方式带有实时打印和曲线打印两种方式选择（提供实时打印和曲线打印两种打印记录的复印件）。

*22、安装要求：因进入通道问题要求设备宽度≤770mm，提供证明材料。

*23、使用年限要求：使用年限≥10年，提供同型号设备铭牌复印件。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |