- 参数

- 牙椅管路消毒设备：

- （一）使用范围

- 1.1 用于手部消毒、硬质物体表面消毒、织物和其他多孔物体表面的消毒、食品加工工具和设备的消毒、食饮具的消毒、空气消毒、瓜果蔬菜消毒、皮肤、黏膜消毒及医疗器械和用品的低水平消毒。

1.2  满足针对牙椅水路消毒，和30台牙椅日常供水需求。

（二）技术指标

2.1.设备基础性能

2.1.1 电  源：AC220v、50Hz/60Hz；

2.1.2 功 率：60-300W；

2.1.3 出水量（L/min）：1.2-7.0；

2.1.4 电解液：盐酸；

2.1.5 电解液浓度：6%；

2.1.6 给水水压：0.1MPa—0.3MPa；

2.1.7 进水接口：3公分快速接头（安装时可根据医院实际情况调整）；

2.1.8 出水接口：3公分快速接头（安装时可根据医院实际情况调整）；

2.1.9 原水硬度（mg/L）：＜25mg/L；

2.1.10 温度范围：5℃-40℃；

2.1.11 湿度范围：≤80%RH

#### 2.1.12 规格：机身尺寸：≥长*宽*高500*500*1100

- 2.1.13采用无隔膜电解槽，使用效率较高，单槽单用。

- 2.1.14 有效氯浓度为10mg/L-120mg/L，可以根据客户实际使用要求进行有效氯浓度设定。

- *2.1.15产品具有信息打印及远程控制功能

2.2.技术要求

2.2.1 有效氯浓度（mg/L）：10-120mg/L；

*2.2.2 pH：5.0-6.5；

2.2.3 电极材质：钛基Pt-Ir电极；

*2.2.4 电极寿命：≥4000hr；

2.2.5 液晶显示：运行状况、警报、设定（检测电解液不足、水箱缺水、溢水等故障）；

2.2.6 全自动恒压变频水泵，不锈钢泵体。具备污水保护，压力保护等多种安全设置。

*2.2.7 触摸屏控制、生成次氯酸水可选择消毒模式、诊疗模式和高浓度模式三种，诊疗模式生成液有效氯含量为10mg/L，消毒模式生成液有效氯含量为40mg/L，高浓度模式生成液有效氯含量为120mg/L。

- 2.2.8 产品生成的次氯酸水可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌，并可灭活病毒。

- 2.3.杀灭微生物指标

- 2.3.1 经3次重复试验，在20℃恒温试验条件下作用1.0min，对悬液中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞5.00；对悬液中白色念珠菌的杀灭对数值均＞4.00；符合GB 28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》。

- 2.3.2 经3次重复试验，在20℃恒温试验条件下作用15.0min，对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的灭活对数值均＞4.00，符合《消毒技术规范》（2002年版）。

- 2.3.3 发生器所出次氯酸液体未检测出铅、汞、砷等重金属。

- 2.3.4对碳钢为中度腐蚀，对铜为轻度腐蚀，对铝和不锈钢为基本无腐蚀。

- 2.3.5 对管道消毒模拟现场试验（不锈钢水管）流动冲洗作用5min，对染在不锈钢水管内壁的大肠杆菌平均杀灭对数值＞4.5；浸泡消毒15min，对瓷碗表面样本上大肠杆菌的杀灭对数值均＞3.00；浸泡作用10min，对果蔬表面样本上自然菌的平均杀灭对数值＞1.00；以上结果均符合《消毒技术规范》（2002年版）。

- 2.3.6 作用1.0min，对手表面自然菌的平均杀灭对数值＞1.00；作用3.0min，对手表面自然菌的平均杀灭对数值＞1.00；符合《消毒技术规范》（2002年版）。

- *2.3.7 作用5min对狂犬病毒的灭活对数值均＞4.00，符合GB 28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》和《消毒技术规范》（2002年版）。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- *2.3.8 产品生成液具有对蔬菜、肉类保鲜性能的检验报告。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- *2.3.9 产品生成液具有降低蔬菜农药残量的检验报告。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- *2.3.10 产品生成液具有去除甲醛、甲苯等有害气体的检验报告。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 2.4.毒理报告

- 2.4.1急性经口毒性试验实际无毒。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 2.4.2急性眼刺激试验为无刺激性反应。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 2.4.3对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用，不具有体内染色体损伤作用。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 2.4.4急性吸入毒性试验，属实际无毒级物质。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 2.4.5阴道粘膜刺激试验，刺激强度分级为无。（提供至少含CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- 水处理设备

- 产品概述

- 1.1、纯水系统符合GB30689-2014用水标准。
1.2、系统解决了由于水质不佳形成的水垢、游积和阻塞，从而大大降低了因水而起的设备故障，交叉感染等情况的概率。
*1.3、系统内置消毒系统，全程的水消毒体系确保了消毒质量，确保水质菌落数≤10，符合内镜最新清洗消毒规范。
1.4、 精确控制的消毒系统产生的消毒水，有效的抑制了内镜的二次污染以及各环节的交叉感染。
1.5 、消毒系统可按需选择开闭。
1.6、成熟可靠地消毒技术不会对环境、器械及人体造成任何伤害。

（二）产品特点

- 2.1 系统采用当下先进的反渗透技术，出水水质高且稳定；
2.2 反渗主机具备自动清洗保养功能；
2.3 停水、无水安全保护系统；
*2.4、≥7寸液晶触摸控制，在线检测水质电导、流量及压力等；
2.5 系统带有智能平衡系统确保其运行的稳定与安全，能够不间断连续供水。

- 2.6 设备为一体机，外壳为钢板喷塑，内置水箱及反渗透膜、无菌水生成器。

（三）技术参数:
3.1入水口压力：0.2Mpa～0.4MPa（0.3MPa最佳）
3.2 原水流量: ≥0.2m3/h
3.3 原水硬度： ≤8 mmoL
3.4 进水温度: 5～35℃（25℃ 最佳）
3.5 工作环境温度： 2～45℃
3.6 电源: AC 220V/50Hz
3.7 设备功率: 1KW 
3.8 产水量： ≥100L/H 
3.9 纯水电导率： ≤15us/cm
3.10 离子去除率： 96%～99% 
3.11 外形尺寸：≥800×980×1600（mm）
3.12 占地面积： ≤0.8㎡

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |