ICU内镜清洗消毒设备招标参数：

一、内镜清洗工作站 1套

1、性能要求：由初洗槽、次洗槽、超声槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台、管路系统和控制系统，各功能槽可根据需求选配组合，满足医院内镜的清洗消毒。

2、规格尺寸：工作站各功能槽（不包括干燥台）的尺寸为：台面高度880mm±10mm，前后宽度740mm±10mm。

★3、自动灌流器要求：自动灌流器为≥4.3寸触摸型蓝色液晶面板,自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件，每个清洗流程都必需配置单独的自动灌流器，电压：AC12V；集成式控制，控制界面可以同时包含测漏、注液、注气、注液注气、加酶、排液、回流、消毒液使用次数累计和消毒液过期提示报警九个功能，并可以根据用户的选择自行选择，独立工作运行，避免功能背板上面板太多过于繁琐。屏幕上可查阅设备的使用说明书、清洗步骤及相关注意事项。（须提供显示屏实物图片作为佐证）

4、管件管路、部件和信息系统

4.1工作站的管件、管路和阀门应符合 YY/T0734.1-2018中4.12的要求，在运行过程中，功能槽、管路和相关部件均不应出现泄漏。

4.2工作站各功能槽应配有水龙头，水龙头应具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)。

4.3工作站配置的计时装置应满足以下要求：

a) 计时装置的误差为±2.5%；

b) 达到设置时间应可声讯报警；

c) 计时时间应可调，且能保存自定义时间。

5、清洗喷枪：材质采用优质钛钢材质,医用气/水枪应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。水源喷枪喷嘴出水／出气顺畅，无堵塞现象。喷嘴采用锥型喷嘴，并配置有硅胶密封圈，能适用不同口径的内镜接口，不对内镜接口造成磨损。

6、消毒效果

6.1消毒模拟试验应证实在内镜清洗工作站规定的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下能够去除枯草杆菌黑色变种芽孢（杀灭对数值＞3.00）。（提供省级微生物检验所出具的第三方检测报告）

6.2工作站具备戊二醛消毒液、领苯二甲醛、过氧乙酸三种消毒液，经过消毒流程消毒合格的检测报告，对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。（提供省级微生物检验所出具的第三方检测报告）

7、干燥台

7.1 干燥台应配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架。

7.2 空气过滤减压装置应符合以下要求：

a)空气过滤减压装置能过滤直径≥0.3μm的微粒；

b)具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa；

c)具备压力可调功能，可调范围不窄于0.15MPa～0.85MPa。

8、噪声：工作站在正常运行时，噪声（A计权）应不大于70 dB。

9、用户访问控制：工作站软件登录时需要用户名、登录密码，用户类型为单一用户。

10、软件功能

10.1模式功能：具有模式显示功能，包括设定显示、时间显示。

10.2设置功能：具有设置功能，包括功能槽时间设置、系统时间设置。

11、★工作站具备自洁消毒程序，可以对进水管道、净水器、水槽表面、灌流管腔(模拟内镜体)的枯草杆菌黑色变种芽孢的消除对数值均＞3.0。（提供省级微生物检验所出具的第三方检测报告，中标后原件备查）

12、★消毒效果和判定标准：(提供省级医疗器械检验所提供的检测报告，中标后原件备查)

a)消毒剂应进行实验室试验，连续使用模拟试验按说明书中的使用方法连续使用最长时间及最多次数后，实验室试验杀灭微生物指标应符合以下要求：大肠杆菌(8099)≥5.00，金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)≥5.00，铜绿假单胞菌(ATCC 15442)≥5.00，白色念珠菌(ATCC 10231)≥4.00，龟分枝杆菌脓肿亚种(ATCC 19977)≥4.00，脊髓灰质炎病毒I型(PV-I)疫苗株≥4.00，枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC 9372)≥5.00。

b)工作站应进行消毒模拟试验，证实在内镜清洗工作站规定的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下应符合以下要求：铜绿假单胞菌(ATCC 15442)≥5.00，龟分枝杆菌脓肿亚种(ATCC 19977)≥4.00，枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC 9372)≥3.00。

二、全自动内镜清洗消毒机1台

1.设备用途及参数

1.1、用途：适用所有类型软式内镜的清洗、消毒及干燥。如胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、喉镜、超声内镜等

1.2、清洗槽数量及功能：单槽设计，脚踢自动开门和关门，无需手或工件触碰，避免二次污染；全透明防爆钢化玻璃门，全自动镜身内外高压喷淋和灌流清洗、消毒及干燥；

★1.3、全程清洗消毒时间：2%的碱性戊二醛在加热到43℃时，全程清洗、消毒所需时间≤15分钟；0.5%-0.6%的邻苯二甲醛全程清洗、消毒所需时间≤15分钟；0.26%±0.039%的过氧乙酸全程清洗、消毒所需时间≤15分钟。（能使用这三种消毒液和三种清洗消毒时间必须提供第三方权威机构出具的检测报告）

1.4、清洗、消毒方式及内通道循环泵：采用涡流和内部灌流方式清洗消毒，全浸泡、全灌流及高压喷淋。

1．5、快插快速连接：洗消连接头采用不锈钢固定式接头，无需拆卸直接可接入洗消机内和快插接头连接，避免因插拔造成接头的损坏，方便快捷，科学高效、并且减轻了工作人员的劳动强度。

1.6、消毒剂、清洗液、酒精不足和故障自动报警：在使用过程中，消毒剂、酶、酒精、清洗液不足和全程故障报警，机器无法启动并显示故障内容，提示解决方法。

★1.7、操作人员可通过手机或电脑访问设备的实时运行状态，同样可远程实时查阅、诊断机器的运行情况及追溯信息，消毒机自身具备清洗质量追溯系统，无需外配电脑及追溯软件即可记录所有洗消数据并保存于清洗机自带的数据库，方便用户查阅并导出、保存。

1.8、自身消毒功能：采用含氯泡腾片可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。（提供省级检测中心出具的检验报告作为佐证，原件备查）

1.9、过程数据打印：消毒机可同时打印设备名称、缸号、清洗人员的姓名、内镜编号、钢印号、病人信息、消毒模式、消毒液使用次数、消毒液的名称、洗消的开始时间及结束时间、测漏压力值、每个洗消步骤的工作时间、干燥时间信息。（附打印凭条原件作为佐证）

★1.10、水喷淋系统：喷头的位置分布应确保喷淋水能与负载和负载架各个部分完全接触。在喷头的上游装有过滤器，防止喷头发生微粒的堵塞。所有预期由用户拆卸的喷头应设计成最少能完成250次拆装。所有管件的设计都应能防止喷头及相关系统在装配或重新装配时发生错位。提供省级医疗器械检验所出具的检测报告

★1.11、控制方式及工作模式：PLC可编程序智能控制，7寸彩色大触摸屏，预置6组程序可自行任意选择：1、标准程序。2、标准+酒精干燥。3、加强程序。4、早消毒程序。5、干燥程序。6、自身消毒程序。7、测漏程序。提供程序界面的照片及省级医疗器械检验所出具的检测报告作为佐证。

1.12、开关门：脚踢自动开门、关门和触摸屏手动开门、关门两种模式，门为全透明防爆钢化玻璃。减少了工作人员劳动强度和避免二次污染。

1.13、设备材质：消毒机外壳采用冷轧钢板静电喷塑而成，槽体采用岛台凸起式设计，仅需8L消毒液即可达到内镜全浸泡。

★1.14、语音播报功能：消毒机具有语音播报功能，可提示播报每个步骤的操作流程及设备运行状态，洗消结束后伴有语音及音乐声提示。

1.15、内镜管道通畅测试：内镜与消毒机内液体接触前和处理过程结束时应分别进行管道通畅测试；当检测到管道堵塞时，应提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行。提供省级医疗器械检验所出具的检测报告

★1.16、消毒效果：同时具备戊二醛消毒液、领苯二甲醛、过氧乙酸三种消毒液，消毒时间5分钟后达到消毒合格的检测报告，对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。。

★1.17、尺寸：640±10×780±10×1000±10 mm

1.18、通风和排水系统：消毒机应具有废气排放口，场地要求通风良好；并具有废液排放口，要求用户集中收集和处理。提供省级医疗器械检验所出具的检测报告

1.19、最后漂洗：纯化水应符合GB5749 的要求，且保证细菌总数小于10CFU/100ml。消毒后漂洗用水的水质应优于生活饮用水，且细菌总数小于10CFU/100ml，漂洗用水不应重复使用。提供省级医疗器械检验所出具的检测报告

★1.20、消毒效果要求：消毒机应进行消毒模拟试验，证实在内镜清洗消毒机规定的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下应符合以下要求：铜绿假单胞菌(ATCC 15442)≥5.00，龟分枝杆菌脓肿亚种(ATCC 19977)≥4.00，枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC 9372)≥3.00。并提供省级医疗器械检验所出具的检测报告。

- 内镜专用纯水机1台

- 1、设备为一体机，外壳为钢板喷塑，内置水箱及反渗透膜、无菌水生成器。

2、 须采用4.3寸液晶触摸屏控制，在线检测水质电导、流量及压力等；

★3、全程的水消毒体系确保了消毒质量，确保内镜清洗纯化水菌落数≤10，需氧菌总数≤10，电导率≤5.1，符合内镜最新清洗消毒规范。（提供省级微生物检验所出具的第三方检测报告，中标后原件备查）

4、精确控制的消毒系统产生的消毒水，有效的抑制了内镜的二次污染以及各环节的交叉感染；消毒系统可按需选择开闭。

★5、液晶显示器上可查阅设备的使用说明书、清洗步骤及相关注意事项。（须提供液晶显示屏关于以上功能的照片佐证并加盖公章）。

6、产水量≥200L/H

- 配置要求：

1、内镜清洗工作站≥5个清洗方槽，≥1个干燥台。

2、专用防护罩≥2只

3、主体柜体及功能背板≥1套

4、专用折叠式水龙头≥3只

5、医用高压水枪≥3套

6、医用高压气枪≥1套

7、医用空气压缩机≥1台

8、一体化供气管道系统≥1套

9、专用给排水管路≥1套

10、气体处理系统≥1台

11、内镜烘干机≥1台

12、LED照明光源≥6只

13、自动灌流器≥5套

14、中心电源控制系统 ≥1套

15、内镜测漏装置≥1套

16、内镜储存柜≥1台

17、内镜纯水机≥1台

18、全自动内镜清洗消毒机≥1台

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求40%（主要评分因素） | 40分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务20% | 20分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |