动态血压监测仪招标参数

一、技术参数

*1、全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

*2、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

3、扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带

*4、灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

*5、防水等级：支持IP22防水等级

6、供电要求：直流电源，2节AA电池供电

*7、电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；

*8、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

*9、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

10、数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据

11、测量方法：示波法

12、量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

*13、压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）

*14、脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

15、过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

16、监测时长：≥24小时

17、监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

18、安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s

19、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

20、具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

21、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

*21、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

*22、支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断

23、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

24、提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

25、数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

26、支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

胰岛素泵招标要求

- 一、技术参数

- 1、外形尺寸：≤5.8x8.8x2.0cm

- 2、重量：≤85g

3、储药器装药量：≥3ml

▲4、胰岛素泵配套耗材要求：设备端为快速接口，需原厂生产带管路的快速接口皮下软针和快速接口皮下钢针，配备助针器，确保无痛进针，安全植入；耗材有效期≥5年。

▲5、屏幕显示：≥2.0寸屏幕，背景灯自动亮灯和≤8秒自动熄灯省电功能 ，有剩余电量显示功能，有储药器剩余药量显示功能。

- ▲6、按键锁防误触：延时30秒自动锁定，双键解锁。

- 7、基础率：可分24段，0.1-35u/h，步长0.1u/h，3种基础率模式。

8、可设置临时基础率0.5－24H; 0.1-35u/h; ±1% 可调整 。

9、大剂量：具有大剂量向导功能，0.1－25U，大剂量增量0.1U。

10、大剂量输注方式：具备常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量三种。

11、日总量：可回顾≥90次的每日总量。

12、使用1节AAA(7号)干电池，经济实用。

13、原装进口马达：瑞士安全电容加直流马达，配备合金齿轮箱、编码器和马达复位开关。

14、报警记录：可回顾≥32次报警记录，屏幕需显示每条报警准确的日期时间以及报警的中文具体内容（非代码） 。

▲15、低无液量和低无电量报警：低液量报警值10U至50U可调整，剩余药量≤5U时屏幕自动触发无液量报警；屏幕要中文提示低、无药量报警和低、无电量报警两种模式。

- 16、充盈记录：可回顾≥64次的充盈记录，以及充盈时间和日期。

- 17、大剂量历史查询：可回顾≥90次大剂量历史。

- 18、胰岛素输注精度：≤±3％

19、安全设置：具有自检和手动检查功能，≥50种安全系统程序监视，每天≥100万次的自动安全检查。

20、系统自动阻塞检测：最大输液压力（即阻塞提示时产生的丸剂量）≤7U胰岛素，触发阻塞压力阈值：≤13 PSI

▲21、具有餐前大剂量预设模式和基础率智能分段功能，自动基础率需满足6、8、24段三种固定数值。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |