技术参数及商务要求

一、技术参数

1、运用于适合采用红外光谱分析法或物理分析法进行泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告。

*2、100%τ线噪声：波数范围4100-4000 cm-1,均方根值 RMS≤1:2500;波数范围2200-2100(或 2100-2000)cm-1,均方根值≤1:8000; 波数范围1000-900cm-1,均方根值 RMS≤1:2500;（提供第三方机构出具的检测报告)

3、光谱拓展范围：4000 cm-1～400 cm-1 ；

*4、本底光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20%；(提供第三方机构出具的检测报告)

5、分辨率：仪器最高分辨率为≤1.5 cm-1；

*6、100%τ线倾斜范围：波数范围800-500cm-1,100%τ线倾斜范围98.0-102.0%τ; 波数范围2200-1900cm-1,100%τ线倾斜范围99.5-100.5%τ; 波数范围3200-2800 cm-1,100%τ线倾斜范围99.5-100.5%τ; 波数范围4400-4000 cm-1,100%τ线倾斜范围98.5-101.5%τ;(提供第三方机构出具的检测报告)

*7、波数准确度：仪器波数准确度≤±1.5 cm-1；(提供第三方机构出具的检测报告)

8、检测器：配DLATGS检测器；

9、光源：配红外光源；

*10、激光器：配半导体激光器；

11、仪器具有自检功能：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告(有仪器自检硬件配套工具)；

12、提供检测报告单及自检报告：仪器自动生成自检报告，并根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单；

13、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分，无需人工对比；

14、防治方案：规范化防治方案满足《尿石症诊断指南》要求，具有临床实用性；

15、可分析出结石里晶体成分、非晶体成分、无机化合物成分、有机化合物成分。

16、配置：主机1台、工作站1台（≥8G内存、521固态硬盘、≥20英寸显示器）、电源适配器1套、操作软件1套、电子干燥箱1台。

17、制样设备1套（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烘箱、溴化钾）、温湿度计1个。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求49%（主要评分因素） | 49分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项5分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务13% | 13分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |