技术参数及商务要求

- 1、用途：本产品主要为牙科设备提供压缩空气源。

*2、具有智能控制系统，简洁操作界面，具有数字显示屏幕，参数一目了然。

*3、压缩机头数量≧5个，每个压缩机头具有自动启停功能，保证气压稳定，延时启停减少对电网的冲击。

- 自动均衡各压缩机头工作时长。

- 5、储气罐配置自动排水功能，省心省力。

6、配备安全阀，设备使用更安全。

7、停机压力和启动压力可设置。

8、各机头自适应均衡延时顺序启动。

9、标配储气罐内喷涂、储气罐自动排水。

10、控制系统显示屏具体电流显示、储气罐压力显示、运行累时显示。

11、具有缺相保护，电流过载保护。

12、可供牙椅数≧15台。

*13、功率≧7400W。

14、控制方式：压力感应。

15、启停压力：5-8bar(可参数设置)。

16、储气罐容量≧178L。

*17、设备输出气流量≧750L/min(5bar)。

*18、噪音等级≦70dB(A)。

19、重量≦165KG。

20、外形尺寸≦1550*440*810mm(L*W*H)。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求60%（主要评分因素） | 60分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数*参数不满足要求扣6分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务7% | 7分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩2% | 2分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得2分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |