等离子空气消毒机技术参数

1、产品功能与特点

★1.1 人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；

1.2采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触摸式按键操作，人机交互更方便，高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间；一键锁定功能；

1.3 一键式遥控器远程操控；

1.4 智能故障提示：具有风机，电机及等离子体故障自动报警、整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能；

1.5 提供手动、自动、程控定时工作模式供用户自由选择；6组程控定时模式,用户可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭；

1.6 风速高、中、低档可调,适应各种环境,采用下进风,上出风设计,避免对人直吹；

1.7 初、中效空气过滤器,提供良好的过滤效果，过滤空气中灰尘与异味；

1.8 电路系统采用L.N线双保险设计,使用更安全、可靠；

1.9电机具有温度自控装置,避免了电机温度过高造成损坏；

1.10 主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成,面饰层采用水晶面板,避免藏污纳垢减少交叉感染,全翻盖式设计,方便于日常清洗、保养、维护；

1.11 核心部件采用等离子体除尘、杀菌,可以有效去除空气中的尘埃及微生物；

1.12采用负离子发生装置，可产生高浓度负离子，沉降空气中的悬浮颗粒物，净化室内空气；

★1.13 消毒效果:消毒后房间空气中自然菌平均的消亡率≥90%,房间空气中白葡萄菌杀灭率≥99.9%。（提供检测报告）；

2、主要性能参数

2.1 安装方式:壁挂式;

2.2 输入功率:≤60W;

2.3 循环风量:≥1200m³/h;

2.4 噪声:≤55dB（A）;

2.5 工作环境臭氧残留量≤0.065mg/m³(提供检测报告)；

2.6负离子浓度≥2.38×107个/cm³(提供检测报告)；

2.8 等离子体密度分布:4.27×1017 m-3∼5.16×1018 m-3 (提供检测报告)；

★2.9 消毒后平均菌数≤89cfu/m³(提供检测报告)；

2.10 净重（Kg）≤19Kg;

★2.11等离子体发生器寿命≥30000小时（提供检测报告）；

2.12适用房间:适用于对 120m³以内的房间进行空气消毒处理;

★2.16杀菌区放电电压最大强度5KV (提供检测报告)。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求49%（主要评分因素） | 49分 | 技术指标低于招标要求的（负偏离），重点参数★参数不满足要求扣5分，一般参数不满足扣一项1分。直至本项扣完为止。针对技术参数条款的技术响应，如果招标文件技术服务要求中的技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供；标注“★”条款的技术参数须提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告或产品说明书或附图证明等证明材料复印件，否则对应技术服务条款将视为不满足。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 注：内容存在错误或不足是指非专门针对本项目或与项目实际情况及技术服务要求无关的情形、缺少关键节点、项目名称或实施地点或涉及的规范及标准错误任意一种情形。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |