小儿无创呼吸机技术参数

▲1、屏幕≤9英寸触摸显示屏。监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比。图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。

3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气。

▲4、具有电源AC指示灯、电池指示灯、工作指示灯3个指示灯，独立分开设计，有物理实体待机按键，设备四周配有360°环绕推手，方便移动。

5、呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

6、通气模式：具有NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC，满足更多通气需求。

7、NCPAP模式：气道压力：1.0cmH2O-15cmH2O；窒息唤醒压力：0cmH2O-25cmH2O；窒息唤醒次数：OFF，1～10。

8、NIPPV/SNIPPV模式：吸气压力：2.0cmH2O-25cmH2O ；呼末正压PEEP：1.0cmH2O-15cmH2O；触发灵敏度：OFF，1～10。

9、监测参数范围：气道压力、呼末正压、吸气压力：-30cmH2O～120cmH2O；自主呼吸频率：0/min～300/min；流量：0L/min～40L/min。

10、HFNC模式：具有压力监测功能，流量范围0.5L/min-25L/min可调。

11、提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度22%-100% 连续可调。

12、提供手动通气功能，通气时间1s-30s可调，气道压力范围。2-25cmH2O，手动通气流量调节范围2.0～30L/min。

13、具备自动泄漏补偿功能。

14、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

▲15、数据存储时间≧168小时，并支持导出功能。

16、具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。

17、内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

18、提供系统自检功能，图形化提示操作功能。

▲19、要求具有空气气源内置积水杯，并具有观察窗口。

▲20、屏幕参数一键调节，无需二级子菜单。

21、配备同品牌的医用空气压缩机1台。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求46%（主要评分因素） | 46分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数*参数不满足要求扣6分，一般参数不满足扣一项1分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务20% | 20分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得20分；每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在错误或不足的扣2.5分，每项最多扣5分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供自2022年1月1日（含2022年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |