AB超声诊断仪技术参数

一、A超模式

*1、探头频率：10MHz 小型探头，内置发光管(提供检验报告证明)

2、测量精度：≦±0.05mm

3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

4、测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、硅油眼、各种人工晶体眼

5、IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

6、统计计算：平均值和标准差

7、存储：可存储10次A超扫描结果

*8、在A超模式下，眼轴长度的测量范围不窄于12mm-38mm(提供检验报告证明)

二、B超模式

*9、探头频率：10 MHz静音探头(提供检验报告证明)

10、扫描方式：扇形扫描

11、放大功能：多级连续放大，实时放大

12、分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm

13、B超几何位置精度：横向≦5%  纵向≦3%

14、探测深度： ≧60mm

*15、玻璃体和视网膜增强功能（提供彩页证明）

16、探头增益：30dB-105Db

17、扫描角度：≧53度

18、图像灰级：≧256级

19、伪彩模式：多种伪彩

20、测量类型：多组距离、角度测量、周长及面积

21、图象后处理：多组伪彩处理曲线

22、电影回放：≧100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出

*23、在具备图像冻结功能时，应能够停止声输出（提供检验报告证明）

*24、进行测量时，作用于患者的超声换能器，其表面温度应不超过36度（提供检验报告证明）

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/B超主机 | 1 | 台 |
| 2 | 10MHz A超探头 | 1 | 个 |
| 3 | 10MHz B超探头 | 1 | 个 |
| 4 | 标定圆柱台阶靶 | 1 | 个 |
| 5 | 报告工作站 | 1 | 套 |

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求48%（主要评分因素） | 48分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数*参数不满足要求扣5分，一般参数不满足扣一项1分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2022年1月1日（含2022年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |